Modalitet 3:
Emission

Onsdag 24 november 2021

Avsnitt 1:
sid 89–90 & 97–103 (3.1 & 3.6–3.6.2)

Fråga 1

Vad kännetecknar emissionsmodell SPECT och hur bildgivandeprocessen går till med SPECT?

SPECT (eng. single photon emission computed tomography) producerar kontinuerligt tvådimensionella bilder av distributionen av teknetium (99mTc), som används som radiospårare (eng. radiotracer) i kroppen.

Fråga 2

Förklara vad en kollimator är och nämn två sorters och dess fördelar de bidrar med vid bildgivande.

En kollimator (eng. Collimator) är en komponent i gammakameran, placerad mellan patienten och detektorn, som definierar riktningen för radioaktiviteten genom att endast tillåta detektering av gammavågor (γ-vågor) som träffar kameran i rät vinkel. Gammavågor orsakade av Compton-spridning är ett exempel på vågor som idealt inte ska detekteras av gammakameran.

Den vanligaste sorten, parallellhålskollimator (eng. parallel hole collimator), består av en uppsättning parallella hål, med hexagonal eller cirkulär geometri, konstruerade av tunna remsor av bly. Den skiljande väggen mellan varje hål, septum (plural: septa), kan anpassas till klinisk applikation, till exempel LEAP (eng. low-energy high-resolution), då det finns en inneboende avvägning mellan rumslig upplösning och kollimatoreffektivitet.

En konvergerande kollimator (eng. converging collimator) har hål fokuserade mot kroppen, med centrum ideellt placerat i mitten av det avbildade synfältet, benämnt FOV (eng. field-of-view). Den används för att förstora bilden och öka den rumsliga upplösningen.

Avsnitt 2:
sid 103–106 & 108–109 & 110–112 (3.6.3 & 3.7 & 3.9)

Fråga 3

Vad har ”pulse-height analyzer” (PHA) för roll?

En pulshöjdsanalysator eller PHA (eng. pulse-height analyzer) är ett instrument som används, efter det förlopp där en PMT (eng. photomultiplier tube) omvandlar ljus (fotoner) till elektrisk signal, för att determinera vilka γ-strålar som ska behållas genom att analysera karaktären av den mottagna z-signalen, summan av utsignalerna X-+Y++Y-+Y+ för varje PMT; de vågor som inte är spridda i vävnaden, primär strålning (eng. primary radiation), ska behållas, medan de som har genomgått Compton-spridning (och alltså inte innehåller någon användbar information) ska avvisas.

Fråga 4

Förklara kortfattat hur SPECT fungerar och vad det kan användas till.

SPECT (eng. single photon emission computed tomography) är ett bildgivande system vid medicinsk diagnostik som använder två eller tre gammakameror som roterar 360o runt patienten för att detektera och registrera γ-strålar från olika vinklar, en förutsättning för att producera en kliniskt godkänd avbildning av kroppsregionen. För att rekonstruera flera tvådimensionella bilder i form av axiella skivor tillämpas filtrerad bakprojektion (tvådimensionell signal genererad av endimensionella projektioner) eller iterativa (upprepade) tekniker. En konvergerande kollimator (eng. converging collimator) används ofta för att öka SNR. SPECT kan användas till exempel till att undersöka blodflödet i artärerna och studier av hjärnan.

Avsnitt 3:
sid 112–115 & 116–117 (3.10+3.10.2 & 3.11)

Fråga 5

Beskriv hur de två metoderna ”dual-energy window” och ”triple-energy window” fungerar.

Den vanligaste metoden, (eng.) dual-energy window, har ett primärt fönster (eng. window) centrerat vid fototoppen och ett annat så kallat ”underfönster” (eng. subwindow) inställt på ett lägre energiområde. Det primära fönstret innehåller bidrag från både spridda och icke-spridda γ-strålar, medan underfönstret bör endast ha bidrag från spridda γ-strålar. Dataprojektioner bildas från de primära och sekundära fönstren separat och med hjälp av en skalningsfaktor skalas spridningsprojektionerna innan de subtraheras från de primära projektionerna.

Den andra metoden, TEW (eng. triple-energy window), har en fototopp med vanligtvis 15% bredd centrerad vid 140 keV, medan de två intilliggande underfönstren är mycket smalare, vardera med en bredd på 3 keV. Databearbetningsproceduren är att dividera antalet i varje pixel av spridningsprojektionerna med bredden av spridningsfönstret, addera de två spridningsfönsterprojektionerna tillsammans, multiplicera de resulterande projektionerna med hälften av fototoppfönstrets bredd, och slutligen subtrahera resultatet från de ursprungliga projektionerna.

Fråga 6

Förklara skillnaden mellan Chang’s metod och den andra metoden för dämpningskorrigering. Nämn kort några för- och nackdelar när SPECT och CT kombineras.

För att tillämpa Chang’s metod antas vävnadsdämpningskoefficienten vara enhetlig i den delen av kroppen som ska avbildas. En initial bild produceras genom filtrerad bakprojektion utan några korrigeringar. Därefter uppskattas den fysikaliska formen av kroppsdelen och avståndet (x) som γ-strålarna måste färdas genom vävnad till detektorn. Antagandet om en enhetlig dämpningskoefficient fungerar relativt bra för hjärnan och buken, men inte lika bra vad gäller hjärt- eller bröstavbildning där dämpningen är mycket rumsligt beroende.

Den andra metoden använder en överföringsskanning i samband med den faktiska patientskanningen med hjälp av en källa innehållande radioaktivt gadolinium (153Gd) som avger γ-strålar med en energi på cirka 102 keV. Mot bakgrund av en lång halveringstid för gadolinium kan radioaktiviteten antas vara konstant över flera månader. Den låga energin för gadolinium än den för 99mTc γ-strålar möjliggör att dubbla kan energifönster användas för att samla in både 153Gd och 99mTc data samtidigt. För att förhindra ”genomströmning” mellan fönsterna kan ett tredje fönster användas mellan de som korrigerar spridningen. Genom att jämföra signalintensiteterna för varje 153Gd-projektion som tagits med patienten på plats med referensskanningar som förvärvats utan patienten, kan dämpningskoefficienten vid varje position beräknas och bilden av patienten korrigeras.

När SPECT och CT kombineras är fördelar till exempel att förbättrad dämningskorrigering för SPECT-rekonstruktion med hjälp av högupplöst information om anatomin samt ”kalla” fläckar kan definieras mycket bättre, medan nackdelen är att skanningarna inte förvärvas samtidigt, utan i serie efter varandra, vilket potentiellt kan leda till felregistreringar mellan respektive systems data om patienten flyttar på sin position mellan skanningarna.

Avsnitt 4:
sid 121–128 (3.13–3.15)

Fråga 7

Förklara skillnaden mellan SPECT och PET avbildningsteknik.

Den grundläggande skillnaden mellan avbildningsteknikerna är att radiospårare i PET utsänder positroner som, efter förintelse med en elektron, frigör två γ-strålar, vardera med en energi på 511 keV. Det är därför PET har mellan 100 och 1000 gånger högre SNR och en signifikant bättre rumslig upplösning.

Fråga 8

Vilka faktorer måste man tänka på för att ha den ideala detektorkristallen för PET?

Den ideala detektorkristallen för PET har:

- Hög effektivitet av γ-stråledetektion

- Kort sönderfallstid

- Hög emissionsintensitet (antal fotoner per detekterad stråle)

- En emissionsvåglängd nära 400 nanometer för optimal PMT-effektivitet

- Optisk transparens vid våglängden (undvika absorption)

- Brytningsindex nära 1,5

Avsnitt 5:
sid 129–135 (3.16–3.19)

Fråga 9

Förklara kort hur närvaron och frånvaron av kollimatorer (eng. collimators) påverkar skanningar i två- respektive tredimensionella PET-system.

Närvaron av kollimatorer i tvådimensionella PET-system reducerar antalet γ-strålar samt producerar en enhetlig sensitivitet längs den axiala dimensionen, medan frånvaron av kollimatorer i tredimensionella PET-system resulterar i högre sensitivitet med en faktor 10 i jämförelse med tvådimensionella PET-system. Det innebär alltså att spridda γ-strålar har högre bidrag i tredimensionella system samt att sensitiviteten inte är lika enhetlig då sensitiviteten är mycket högre i mitten än i ändarna.

Fråga 10

Beskriv hur systemets övergripande rumsliga upplösning (eng. spatial resolution) bestäms samt kortfattat förklara vad varje term (faktor) syftar på.

Den övergripande rumsliga upplösningen bestäms enligt formeln:

Rsys≈Rdetector2+Rrange2+R180o2

, där Rdetector2 syftar på dimensionerna av detektorkristallen (uppskattningsvis halva detektorns diameter), Rrange2 handlar om den effektiva sträckan som positronen färdas innan den förintas med en elektron, samt visar R180o2 den lilla slumpmässiga avvikelsen från 180o för vardera relativa γ-strålebana.